한의 맥진의 현대적 객관화 연구 - 맥파추출정보의 분석기법에 대한 연구

An Objectification study on Oriental Medicine Pulse Diagnosis

- for Analysis method of pulse wave

Soon-Sik Shin*, Kyung-chul Kim*, Hee-Jung Kang**,  Young-Jun Yoon**

Department of Orinetal Medicine, Dongeui University*

Laboratory of OM tech, Daeyomedi co., Ltd

Abstract : Modern Objectification of the Pulse Diagnosis, One of the Four Diagnosis Method of Oriental Medicine, is project to improving Oriental medicine clinic status and quality by standardization of diagnosis database. And this depend on adequate measuring and analysis technique. In this study, test version of Pulse measuring device, and 3-D Pulse Analysis method are used for discrimination 8-constitution. Through additional examination for discrimination of 8-constitution, 4-constitution, 28-Mac shape and Buyang theory, oriental medicine pulse diagnosis system would be effectual method for Standardization of Oriental medicine diagnosis Method.

Keyword: Pulse shape, array sensor, pulse measuring devoce, 8-constitution, 3-D pulse analysis method

Ⅰ. 서 론

맥진은 한의사의 손끝에서 느껴지는 맥파의 특징에 의해 진단이 이루어지는 전통적 방식의 한의진단법중 하나이다. 전통적으로는 이렇듯 사람의 감각에 의존하여 인간 기억속의 정보들과 비교분석 함으로써 유효한 정보를 추출하는 방법들이 사용되었고, 이는 반드시 많은 시간과 노력을 기울여 숙련되어야지만 사용 가능한 방법들이었다. 그러나 사회가 급속히 발전하고 산업화가 이루어지면서, 사람이 가지고 있는 지식과 기술이 생산현장으로, 또한 기계로 넘어가는 산업혁명이 일어났으며, 현대사회는 사람의 지식과 기술만이 아닌, 이의 융합형태로 지능적으로 발전한 정보가 구체화되면서 정보혁명의 시대가 되었다.

이러한 일련의 과정으로 다양한 분야에서 지식과 기술, 정보가 구체화되고, 객관적인 척도에 의해 가시화되는 객관화 작업들이 이루어지면서 한의학 역시 “한의진단의 객관화”를 이루기 위해 근 30여 년 전부터 기계식 진단기들이 출현하기 시작했고, 이에 대한 연구 작업이 이루어졌다.

본 연구에서 다루고자 하는 맥진법 역시 지금까지 객관화를 위한 노력들이 국내는 물론 해외 여러

나라에서 이루어졌으나, 아직까지 두드러진 성과를 내지 못하고 있다. 이에 대해서는 여러 가지 원인을 들 수 있으나, 1차적으로는 지식과 기술의 기기로의 전이작업이 제대로 이루어지지 못했다는 점이다. 맥진 분석의 주 대상인 요골동맥에 대한 혈류 역학적 고찰, 저주파의 미약생체신호의 특성 측정에 적합한 시스템의 설계, 분석되는 맥상에 대한 물리적인 해석 등이 선행되지 않은 채 맥진의 흉내 내기 식으로 개발된 장비는 오히려 맥진 연구에 또 하나의 숙제만 안겨준 셈이 되었다. 2차적 원인은 다양한 분석 정보로서의 맥파 측정 데이터의 정보처리 방법의 부재로 볼 수 있다. 이는 측정 시스템이 새롭게 설계되기 전에는 어려운 일이기도 하거니와, 맥상 분석 후 변증을 위한 정보 분석기법이 아직 완성되지 않았기 때문이기도 하나.

본 고는 재현성 있는 맥파데이터를 측정하기 위해 설계된 맥파 측정 시스템을 개발하면서 이러한 시스템 설계가 기존의 맥진기가 가진 문제점을 해소하는 동시에 전통적인 맥상분석과 변증체계와의 연계를 위한 맥파분석 정보처리기법을 개발하기 위한 기초연구로서 기존의 맥파 분석 방법들을 고찰하고 이를 통해 기존의 맥파 정보 분석에서 중요하게 다루어지지 못했던 ‘3-D 분석’에 대한 새로운 분석방법을 제시하고자 한다. 3-D분석법을 제시함으로써, 분석에 필요한 정보의 추가가 가능하고 이러한 과정을 거쳐 ‘病證’과 ‘八體質’診斷’에 활용할 수 있는 내용을 도출시킬 수 있는 정보처리 기법에 대한 연구가 시작될 수 있다고 본다.

Ⅱ. 본 론

1. 맥상의 물리적 의미

한의 맥진의 대상이 되는 맥상을 현대적 물리 개념으로 정리 하는 시도가 행해지고 있으며, 각 내용을 정리하면 아래의 표 1과 같다.

맥상의 개별적인 분석을 위한 맥상분석 주요 항목이 표 1과 같다면, 팔체질 판별을 위해 사용되는 八체질맥도는 아래의 그림 1과 같다.

2. 맥상분석

1) 측정 시스템

일반적으로 맥진의 객관화를 위해서는 맥진용 측정시스템의 구축과 측정 맥파 분석방법의 마련이라는 두 가지의 선행조건이 구비되어야만 한다. 그러나 두 번째 조건은  첫 번째 조건인 측정시스템의 구축이 이루어지지 않고서는 완벽하게 이루어지기 어렵다. 이러한 문제점이 현재의 맥진기들이 가지고 있는 가장 두드러진 문제점이다. 유효한 정보 값을 취득하지 않은 상태에서 단순한 분석법을 거쳐 복잡한 결론을 얻으려고 하기 때문에 해당 시스템의 유효성과 신뢰도가 떨어질 수밖에 없다.

표 1.  맥상 분석을 위한 주요 항목표

맥상	주요 분석 항목
	가압력	박동수	파형	크기	길이	강약	세기	굵기	...
孚	●
沈	●
遲		●
數		●
滑			●
澁		●	●	●	●
虛	●		●	●		●	●
實				●	●	●	●
大								●
細								●
...

그림 . 8체질 판별에 사용되는 맥도일부

그림 . 다채널 맥상기의 시스템 블럭도

본 연구에서는 맥진의 주요요소를 만족키 위해 1) 다채널의 센서를 이용하고, 2) 측정시의 가압값을 정확히 알 수 있도록 했으며, 3) 맥신호의 변형정도를 통해 원신호를 유추하는 미분파형 형태의 신호가 아닌 맥압의 변화를 그대로 재현할 수 있는 압력센서를 사용하였다. 이러한 시스템이 구성되어야지만, 제시하고자 하는 3-D 분석을 위한 측정데이터를 획득할 수 있다.

2) 신호의 분석

일반적으로 신호를 분석하는 방법은 크게 파형분석과 주파수 분석으로 나뉜다. 때문에 기존의 맥파분석 기술들도 이에 의존하여 행하여지고, 본 연구에서 새롭게 추가되는 분석법인 3-D 분석법을 통해 맥상분석 주요 항목들을 추가하여 맥의 깊이에 따른 변화, 맥의 굵기, 맥의 길이 등에 대해 새롭게 변수를 추가할 수 있다.

(a)

(b)

그림 3. (a) 30대 여성의 좌관(左關)에서 113g 으로 가압했을 때 어레이 센서를 통해 동시에 6점에서 측정한 압력파형과, 그 미분파와 주파수 스펙트럼, (b) 30대 남성의 좌관(左關)에서 111g 으로 가압했을 때 어레이 센서를 통해 동시에 4점에서 측정한 압력파형과, 그 미분파와 주파수 스펙트럼.

3) 변증(辨證)법별 구분

이상과 같이 맥의 특성을 구분 지을 수 있는 특성 파라미터의 분석 후에는 실제 임상에서 사용할 수 있는 진단요소로 즉, 분석자로의 변형이 반드시 필요하다. 기존의 맥진시스템을 포함한 한의진단 시스템들은 단순한 생체신호의 분석정보를 임상의에게 제공함으로써 물리적 분석정보로부터 직접 변증에 이르도록 하여 그 사용상의 어려움과 유의성 부분에 문제를 가지고 있었다. 그러나 변증 분석자로 1차 변환을 통해 사용자에게 익숙한 정보형태로 바뀌면 이상의 문제는 해결가능하다.

그러나, 한의변증법은 각 유파마다 매우 다양하고 독자적인 이론을 구축하고 있기 때문에 실제로 변증분석자로 변형을 하기 위해서는 크게 사용되고 있는 이론에 근거한 변증시스템을 순차적으로 채용해야만 한다. 본 연구에서는 크게 4가지 방법에 의해 맥진 정보를 사용하도록 고안하였다. 첫째, 전통적인 28맥상 구분에 의한 기초분석, 둘째, 8체질 이론에 의한 8체질분석, 셋째, 부양론에 의한 오맥분석, 넷째, 사상체질분석 등 4가지 큰 유파에 따라 개별적 변증법을 도입하기로 하고 우선적으로 8체질분석을 위한 맥진실험을 행하였다. 8체질이 구분된 평균 연령 42.6세의 남자 14명, 여자 35명의 성인남녀 49명에 대해 체질맥진을 행한 결과 기존의 맥파형 분석법 등에서는 전혀 구분이 안 되던 체질구분이 3-D 분석법을 통해 평균적으로 맥의 크기가 크게 나타나는 목체질과 토체질의 경우 평균 67%의 유의성이 나타났다. 그러나 맥의 크기가 작고 침한 특성을 가지고 있는 금체질과 수체질의 경우 그 유의성이 아직 50% 이하에 머무르고 있어 향후 측정시스템의 개선과 변별알고리즘의 수정보완이 요구된다.

그림 4. 실측된 토양체질의 체질맥도

그러나, 맥진을 통해 체질을 판별하는 것에 대한 연구로서는 향후 발전 의의를 가지고 있다고 볼 수 있다.

Ⅲ. 결 론

본 연구에서는 기존의 맥진 시스템에서 발견되는 여러 가지 오류를 수정하고 발전시키기 위한 맥파 분석법에 대해 고찰하였다. 한의사의 맥진법과 최대한 동일한 방법을 취하기 위해 개발된 맥파 측정장치로 1)다채널센서를 사용 2) 가압값의 정확한 측정과 3) 맥파의 원신호를 추출할 수 있는 시스템을 개발, 이를 이용하여 기존의 2차원적인 1)파형분석법, 2)주파수분석법,  맥상 분석에 재현성과 유용성을 제시할 수 있을 3)3-D분석법을 이용하였다. 아직 시험단계의 측정 장치를 사용하였고, 실제 측정통하여 추가 시스템에의 수정사항 등이 발견되었다. 그러나 앞으로 실험대상을 확대하고 사상체질 및 부양론 등의 다른 변증법을 함께 적용함으로써 새로 발견할 수 있는 맥상 분석인자들을 도출시키는 작업을 통해 수정 보완하게 된다면 실제 임상에서는 활용도가 큰 맥 측정 시스템 및 진단 시스템으로 발전 가능하다고 기대한다.

Ⅳ. 참 고 문 헌

1. 費兆馥, 中國脈診硏究, 上海中醫藥出大學版社, 1991

2. 費兆馥, 新編中醫診法硏圖譜, 海中醫藥出大學版社, 1999

3. 李時珍, 瀕湖脈學譯注, 의성당, 1986

4. 黃世林, 中醫脈診硏究, 人民衛生出版社, 1984

5. 越恩儉, 中醫脈診學, 天津科學技術出版社, 1988